## 様式５ EQC是正措置
様式 ５
施設名
外部精度管理 是正処置報告書
作成者
|  | 作成日 | 年 月 日
検査室
外部精度管理調査名
（実施年月日）
項目と評価
原因の特定
是正処置内容
監督者の確認
役職名
確認者 年 月 日
役職名
| 承認者 |  | 年 月 日

## 様式５ 記入見本
様式 ５見本
施設名
様式５記入見本 外部精度管理 是正処置報告書
|  | 作成者 | 日本 太郎
|  | 作成日 | 20○○年○○月○○日
検査室 | 生化学検査室
外部精度管理調査名 | 平成○○年度日本臨床衛生検査技師会精度管理調査
（実施年月日） | ２０○○年○○月○○日
項目と評価 | ＴＧがＣ評価であった。
原因の特定 | 標準物質のLot Noが新しいLot Noに変わっていたが、担当者が気づかず従来のLot Noの表示値のままキャリブレーションを実施し、試料を測定したため高値になった。 また、担当者は管理血清のチェックもできていなかった。
是正処置内容 | 標準物質、管理血清の受払およびLot Noを管理する記録簿を作成した。 また、標準物質、管理血清を使用する際には、毎回Lot Noを確認するようにした。 管理血清の測定値についても、測定後、必ず、管理幅（許容範囲）に入っているか否かを確認するようにした。 ○○月○○日に、機器を操作する技師を対象に研修会を開催し、周知した。
監督者の確認 | 標準物質等の管理簿と研修会資料を確認した。 記録簿に関しては、しばらくの間、毎月提出するように指示した。
役職名 主任（あるいは副技師長）
確認者 ○○ ○○ ２０○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
役職名 技師長（あるいは管理主体）
| 承認者 ○○ ○○ | 20○○年 ○○月 ○○日